**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

Aquisição de equipamentos de bancada para análises para uso no laboratório de controle de processo do tratamento de efluentes da CESAMA.

**2. JUSTIFICATIVAS**

2.1 Os equipamentos são utilizados para realização de análises para controle de processo do DETE a fim de apurar a manutenção dos parâmetros exigidos pela Licença de Operação e pelas portarias vigentes.

2.2 Verificação dos padrões de aceitabilidade e qualidade dos efluentes tratados nas ETES da CESAMA e garantir a eficiência dos processos desenvolvidos pelo DETE.

2.3 Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16, a saber, a modalidade pregão.

2.4 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

**3. RECURSOS FINANCEIROS**

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

**4.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

**Req item** **Código**  **Item** **Unidade** **Quantidade**

106240- 002.068.0003-7 APARELHO P/ DETERMINACAO DE DBO PELO METODO MANOMETRICO PÇ 1

**Descrição do Item**  SISTEMA PARA DETERMINACAO DE DBO PELO METODO MANOMETRICO (SEM

MERCURIO). SENSORES: 10, FORMA DE LEITURA: SENSORES ELE TRONICOS DE

PRESSAO, DISPLAY: DIGITAL, ESCALA DE LEITURA: 90 , 250, 600, 900 PPM DE

DBO. VALORES DE LEITURA EM PPM DIRETA MENTE NO DISPLAY A QUALQUER

MOMENTO MESMO APOS OS 05 DIAS DE INCUBACAO. MEMORIZA 5 VALORES DE

DBO EM INTERVALOS DE 24 HO- RAS, CLASSE DE SEGURANCA IEC 1010, GRAU

DE PROTECAO IP 44IEC 529, AGITADOR C/ 10 GARRAFAS, VELOCIDADE 2 PPM.

SISTEMA COM- PLETO CONFORME EDITAL DO PE 23/14

106240- 002.068.0012-2 ESPECTROFOTOMETRO VISIVEL DE BANCADA PÇ 1 \_\_\_\_\_,\_\_ \_\_\_\_\_,\_\_

**Descrição do Item**  - Faixa de comprimento de onda de 320 a 1100 nm, selecionados por sistema **Marca:**

de monocromador automático eletrônico de 1200 linhas/mm

- Lâmpada halógena para região visível

- Óptica de duplo feixe com detector de fotodiodo de silício e sistema de

detector de referência

- Capaz de realizar varreduras completas

- Exatidão de comprimento de onda de +- 1 nm - Resolução de 0,1 nm e

largura de banda espectral de 4 nm

- Auto calibração de comprimento de onda e auto checagem

- Faixa fotométrica de +- 3 A entre 340 e 900 nm

- Exatidão fotométrica de 0,005 A a 0,0 - 0,5A, - 1 % a 0,5 - 2,0A,

- Linearidade fotométrica < 0,5 % a 2A, - = 1 % a > 2A,

- Luz espúria < 0,1 % - Leitura de turbidez nefelométrica de 0,1 a 1000 NTU

com lâmpada auxiliar a um ângulo de 90º do detector

- Suporte aberto para cubetas redondas de 16 mm e retangulares de 2, 10,

20, 40 e 50 mm, sem necessidade de capa ou tampa, com compensação

automática da luz ambiente

- possuir métodos pré-programados e espaço para no mínimo 100 métodos /

calibrações de usuário

- Memória de 16 GB em cartão SDHC para até 5000 resultados ou

varreduras conforme BPL

- Ferramenta para varredura espectral e funções básicas para leitura de

absorbância, transmitância, cinética, fator, padrão (calibração de 2 pontos)

e turbidez nefelométrica

- Tela HD, anti-reflexiva, coberta de vidro com projeção capacitiva sensível

ao toque (PCAP) e iluminação de fundo LED - 10 idiomas incluindo português

do Brasil - Tecnologia de leitura de código de barras para detecção de

métodos em tubos e sensor de cubetas

- Interface USB (2 portas host e 1 funcional) e serial RS232 para

comunicação com software

- Alimentação por carregador bivolt 100-240 V ~ 50/60 Hz

- Deve acompanhar: DVD com software, guia de referência rápida, manual de

operação e de métodos, capa anti poeira, cabo USB, pendrive USB, cubeta

de calibração

- Possibilidade de calibração RBC, de acordo com exigências do

sistema ISO 17025 para aprovação do INMETRO

- Inclusas 02 Cubetas DE VIDRO BOROSSILICATO DE 10 MM e 20 MM e 01 cubeta

de 50 MM

- Suporte técnico no Brasil, em português.

- Garantia total de 02 anos.

106240- 002.108.0005-4 MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE - CONDUTIVIMETRO (DE BANCADA) PÇ 1

**Descrição do Item**  Especificação:

- Tela gráfica de fácil leitura com iluminação de fundo (retroiluminado)

- Interface multilínguas que suporta inglês, espanhol, francês, italiano, alemã e

chinês.

- Função AUTO-READ: trava a leitura estável na sua tela e alerta de indicador

pronto quando as leituras estão estáveis.

- Constante da célula de condutividade selecionável.

- Leituras de TDS, curvas lineares ou ISO/EN 27888.

- Memória não volátil com capacidade para até 2000 medições, com data e hora.

- Armazenamento de 10 métodos para procedimentos customizados.

- Incorporação de um sistema de agitação e executa o controle da agitação em 5

estágios.

- Transfere dados facilmente e mantém o software do aparelho atualizado com

as portas USB ou RS-232.

- Suporte de eletrodo incluso.

- Compensação automática de temperatura (ATC)

- Alimentação com fonte de energia AC adaptador de energia incluso, ou através

de 4 pilhas AA fornecidas separadamente.

- Grau de proteção IP-54.

- Garantia de 3 anos

Condutividade:

- Faixa de medição: 0.001 µS to 3000 mS

- Resolução: 0.001 µS

- Precisão: 0.5 %

- Temperatura de referência: 5, 10, 15, 20, 25 °C

- Compensação de temperatura: Linear (0 a 10.0 %/°C), nLn, nLFu, USP/EP

- Constante de células compatíveis: 0.001 a 199.9

- Processo de calibração direto e aceita qualquer valor de padrão

- Pontos de calibração: até 5 pontos

Célula de condutividade

- Célula robusta com 4-eletrodos para uso em campo e laboratório.

- Construída com sonda de temperatura incorporada, realiza compensação de

temperatura.

- Constante da célula: 0,475 cm-1

- Dimensões: 15 mm de diâmetro e 120 mm de comprimento

- Material: Epoxy e grafite

- Faixa recomendada de aplicação: 1 microS/cm a 200 mS/cm

Imersão Min./M x: 35 mm/é prova d' gua

Cabo :MINIDIN com 1,5 metro

Resistividade:

- Faixa de medição: ohm to 100 meg-ohm

- Resolução: 2 ohms-cm

- Precisão: 0.5 %

Salinidade:

- Modo: salinidade prática ou água do mar natural

- Faixa de medição: 0.01 a 80.0 ppt NaCl equivalente / 0.01 a 42 ppt água do mar

- Resolução: 0,01

- Precisão: +/- 0,1

TDS:

- Faixa de medição: 1 a 200 ppt

- Resolução: 4 digitos

- Precisão: +/- 0,5%

- Fator medição TDS: Linear, 0,01 a 10,0%

Temperatura:

- Resolução: 0,1

- Precisão: +/- 0,1

- Calibração: 1 ponto

- Entradas: Conexão célula conditividade 8-pin mini-DIN

- Saídas: RS232 e USB

Calibração:

Ponto a calibrar (µS ) Tolerância = (Erro + Incerteza expandida) Max

1 0,05 µS

5 0,1 µS

100 20 µS

500 20 µS

1000 50 µS

A calibração só poderá ser realizada por laboratório com situação ativa no Sistema

de consulta a escopos de acreditação dos laboratórios de calibração e ensaios

acreditados (Rede Brasileira de Calibração – RBC). O grupo de serviços de


calibração, oferecidos pelo laboratório, bem como a faixa, devem atender as

especificações de cada equipamento.

**5.VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS**

5.1 A estimativa do valor do objeto da contratação foi realizada a partir dos seguintes critérios:

Os parâmetros para pesquisa de preços foram em conformidade com o item 2.4 do Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC - direta com fornecedores e sítio eletrônico. Os fornecedores da pesquisa direta foram escolhidos por serem conhecidos no ramo de comercialização do item desta solicitação e aqueles que retornaram à solicitação constam na planilha. Após a análise do orçamentista, foram considerados os valores expostos na planilha visando a economicidade e a ampla concorrência. Na pesquisa na ferramenta Banco de Preços não foram localizados valores para os itens. A metodologia aplicada foi a mediana que se mostrou mais vantajosa que a média. Não foi apresentado menos de 3 preços e não há aquisição anterior para os itens.



**6. ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

6.1 A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de **30 dias** contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

6.2 Os materiais deverão ser entregues no **Departamento de Suprimentos**, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

6.3 Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

6.4 Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da contratada.

6.5 O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Suprimentos deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

6.6 A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

6.7 O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência do Termo de Referência no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no **item 6.2**.

6.8 Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Termo de Referência, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, à custa da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

6.9 A substituição de que trata o **item 6.8** deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Termo de Referência e Edital.

6.10 A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

6.11 Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido no Termo de Referência, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Termo de Referência e Edital.

**7. CONDIÇÕES GERAIS DA ORDEM DE COMPRA E SUA RESCISÃO**

7.1 A Ordem de Compra obedecerá às disposições da Lei Federal n° 13.303 de 30/6/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Termo de Referência e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

7.2 O prazo de contratual é de **75 (setenta e cinco)** dias contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

7.3 São partes integrantes da Ordem de Compra independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

7.4 O licitante vencedor se obriga a confirmar o recebimento da Ordem de Compra em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

7.5 Decorrido o prazo do item anterior, o licitante vencedor será considerado desistente.

7.6 Ocorrendo a hipótese descrita no **item 7.5**, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 75 da Lei Federal n° 13.303/16 ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no referido artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

7.7 A Contratada poderá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, estabelecidos no art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/16.

7.7.1 Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar a contratação.

7.8 Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

7.9 Conforme art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar a contratação.

7.10 Para recebimento da Ordem de Compra, a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

7.11 O licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG.

7.12 No que se refere à inexecução e a rescisão da Ordem de Compra, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

7.13 A inexecução total ou parcial da Ordem de Compra poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

7.14 Constituem motivo para rescisão da Ordem de Compra os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do RILC.

7.15 A rescisão da Ordem de Compra poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III. judicial, nos termos da legislação.

7.16 A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

7.17 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia;

II. pagamentos devidos pela execução da Ordem de Compra até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização.

**8. DO PAGAMENTO**

8.1 A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

8.2 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

8.3 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via **TED** (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

8.4 A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail [nfe@cesama.com.br](mailto:nfe@cesama.com.br) e dete@cesama.com.br

8.5 O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

8.6 Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número da Ordem de Compra.

8.7 O pagamento **SOMENTE** será efetuado:

1. Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.
2. Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

8.8 Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

8.9 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

8.10 O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

8.11 Será utilizado o IPCA como índice para reajuste de preços nos contratos da CESAMA, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta.

8.12 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “*pro rata”* entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

8.13 A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

8.14 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

8.15 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o material tenha sido entregue.

8.16 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no **item 8.1**, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “*pro rata*”.

**9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

9.1.Executar a Ordem de Compra fielmente, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

9.2. Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto da presente Ordem de Compra, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a prestação do serviço, e tudo que for necessário para a fiel execução dos serviços contratados.

9.3 Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitado.

9.4 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ordem de Compra.

9.5 Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

9.6 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ordem de Compra, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

9.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução da Ordem de Compra.

9.8 Providenciara correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução do serviço.

9.9 Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

**10. OBRIGAÇÕES DA CESAMA**

10.1 Emitir o pedido através da Ordem de Compra.

10.2 Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

10.3 Fornecer as instruções necessárias à execução e efetuar todos os  
pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

10.4 Fiscalizar a execução da Ordem de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

10.5 Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

10.6 Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos.

10.7 A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela  
empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da  
presente Ordem de Compra, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.8 Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por  
escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas  
neste Termo de Referência.

10.9 Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito devidamente assinadas e protocoladas.

**11. JULGAMENTO**

11.1 O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo **menor preço total por item**, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos

**12. PENALIDADES**

12.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

12.1.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de até 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) para cada dia de atraso, sobre o valor global da Ordem de Compra.

12.1.2 Pela inexecução, total ou parcial da Ordem de Compra, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no **item 12.1.1** ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor da Contratação;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

**13. EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA/HABILITAÇÃO**

13.1 **O licitante deverá apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado informando o fornecimento de objeto compatível e pertinente em quantidades, características e prazos com o objeto da licitação, conforme instrumento convocatório.** O atestado, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os materiais e os prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

**13.2 EXIGENCIAS PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRO**

Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

**14. DISPOSIÇÕES GERAIS**

14.1 A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

14.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

14.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC),assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

14.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

14.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

14.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

14.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

14.8 A contratação será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 98, do RILC.

14.9 Aplica-se à esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

14.10 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

*Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega*.

|  |  |
| --- | --- |
| Ricardo Gomes Albuquerque  DETE | Francisco de Assis Araujo  GEOP |
| Autorizado/Aprovado por:  Márcio Augusto Pessoa Azevedo  DRTO | |